3. СВИДЕТЕЛЬСТВО   О  ПОВЕРКЕ

| Дата текущей поверки | Результаты поверки | Дата следующей поверки | Подпись и печать поверителя |
| --- | --- | --- | --- |

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие ИВК «МЦВТ-ЭТАЛОН» требованиям технических условий ЭТКС 411711.002 ТУ эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.3. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.4. Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации;

- нарушения целостности пломб изготовителя;

- истечения гарантийного срока эксплуатации

4.5. Предприятие-изготовитель выполняет гарантийный ремонт при наличии паспорта на ИВК «МЦВТ-ЭТАЛОН», рекламационного акта и акта ввода прибора в эксплуатацию.

4.6. Потребитель осуществляет транспортирование прибора за свой счет , либо оплачивает расходы на командирование специалистов предприятия-изготовителя для выполнения ремонта.

ЗАО “Эталон ТКС”

Комплекс измерительно-вычислительный

“МЦВТ - ЭТАЛОН”

паспорт

ЭТКС 411711.002 ПС

421001, г. Казань, ул. Адоратского, 2

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИВК «МЦВТ-ЭТАЛОН».

1.1. Параметры измеряемой среды:

| Параметр Среда | P, кПа | Pи, МПа | t,  С | 20, кг/м3 | νN2, νCO2% об. | , Ст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | 10100% от верхнего предела измерения, выбираемого из ряда: 2,5;4,0;6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250 | 0100% от верхнего предела измерения, выбираемо-го из ряда: от 0,4 до 2,5 | -2550 | от 0.6681 до 1.02 | N2: 018 CO2: 04 | - |
| Вода |  | 020 | 5250 | 998,2 | - | - |
| Пар |  | 130 | 100360 | - | - | - |
| Жидкость | - | 030 | -50360 | 7501100 | - | 0.760 |

1.2. Метрологические характеристики:

| Характеристика | Величина погрешности |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности по каналу преобразования температуры, ºС | ± 0,2* |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности по каналу преобразования разности температур теплоносителя, ºС | ± 0,25* |
| Пределы допускаемой приведенной к диапазону входного сигнала погрешности при преобразовании входных аналоговых сигналов 0 ÷ 5 мА, 0 ÷ 20 мА, 4 ÷ 20 мА, % | ± 0,15 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при преобразовании входных частотных или импульсных сигналов, % | ± 0,01 |
| Пределы абсолютной погрешности определения времени, с | ± 5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при вычислении: |  |
| - расхода, объема, массы природного газа, воды, пара,жидкости, приведенным к стандартным условиям, при применении метода переменного перепада давления, % | ± 0,15 |
| - расхода, объема, приведенного к стандартным условиям, и массы жидкости при работе с преобразователями расхода, % | ±0,1 |
| - расхода, объема, приведенного к стандартным условиям, и массы газа при работе с преобразователями расхода, % | ± 0,15 |
| - расхода, массы теплоносителя, % | ± 0,15 |
| - тепловой энергии, % | ± 0,15 |
| - электрической энергии и мощности, % | ±0,02 |

*При условии применении специально подобранных термосопротивлений (пар термосопротивлений.

1.3. Характеристики ИВК «МЦВТ-ЭТАЛОН» :

| Характеристики | МЦВТ-М1 | МЦВТ-М0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры электрического питания: |  |  |  |
| напряжение, В | 220+15-10% |  |  |
| частота, Гц | 50±1 |  |  |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: |  |  |  |
| центральный блок обработки информации (ЦБОИ) | 30 |  | 15 |
| модуль первичного преобразования (МПП) | 5 |  | - |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |  |  |
| ЦБОИ | 300х250х150 |  |  |
| МПП | 165х165х120 |  | - |
| Масса, кг, не более: |  |  |  |
| ЦБОИ | 5 |  | 2 |
| МПП | 2 |  | - |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 80000 |  |  |
| Срок службы, лет, не менее | 15 |  |  |

1.4. Комплектность:

| Наименование | Обозначение | Количество |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МЦВТ-М1 | МЦВТ-М0 |  |
| ЦБОИ | ЭТКС 411711.002 | 1 | 1 |  |
| МПП-1,МПП-2, МПП-3, МПП-4 | ЭТКС 411711.002 | До 64 | - | Количество определяется заказом |
| Комплект соединительных кабелей |  | 1 | - |  |
| Комплекс измерительно-вычислительный «МЦВТ-ЭТАЛОН». Руководство по эксплуатации. | ЭТКС 411711.002 РЭ | 1 | Один на пять ЦБОИ |  |
| Комплекс измерительно-вычислительный «МЦВТ -ЭТАЛОН».Паспорт. | ЭТКС 411711.002 ПС | 1 | 1 |  |

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИВК «МЦВТ-ЭТАЛОН» модель МЦВТ-М    /          , заводской N _____________

соответствует техническим условиям  ЭТКС 411711.002 ТУ  признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска “____”________ ______ 20     г.

М.П. Представитель изготовителя ___________________

подпись (Ф.И.О.)